许昌市公安局“呼吸式酒精测试仪采购”项目

采 购 文 件

招标编号：XCGAJG-202303

采 购 人：许昌市公安局

二○二三年六月

招标文件目录

第一部分　投标邀请	1

第二部分　项目需求及其它要求	2

第三部分　投标人须知	7

第一部分　投标邀请

许昌市公安局就“呼吸式酒精测试仪采购”项目进行采购，现邀请符合本招标文件规定条件的供应商前来投标。

一、项目基本情况

在我局路面执法执勤查处过程中，将涉及酒后驾驶违法行为所采集的酒精测试数据实时上传至全国公安交通管理综合应用平台内的队伍管理系统，以保证在执法过程中公平公正，有效提高执法质量。

二、项目编号：XCGAJG-202303

三、项目名称：许昌市公安局“呼吸式酒精测试仪采购”项目

四、采购方式：询价

1. 项目主要内容、数量及要求：

（1）经无锡科研所检测合格、能够有效对接队管系统的呼气式酒精测试仪及相关配套的设备和服务。

（2）中标方需在签订合同1个月内完成所有点位初步联网联调，保持所有酒精测试仪正常使用并实现与队管系统对接。

2. 预算金额： 15.75万元。

3. 最高限价： 15.75万元。

4. 分包：不允许

五、供应商应具备的特殊要求：无特殊要求。

六、采购文件的获取

即日起至投标截止时间，登录“许昌市公安局”网站- “公示公告”栏

（http://gaj.xuchang.gov.cn/gsgg/law.html）自行免费下载竞争性谈判文件。

七、响应文件的提交方式及注意事项

本项目为许昌市公安局组织采购，投标人须提交1份正本和1份副本响应文件且密封完好，投标截止时间前签到提交。截至投标截止时间，供应商未完成签到提交的，投标将被拒绝。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间：2023年 6 月 16 日 9 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的响应文件不予接受。

2. 开标地点：许昌市公安局交通管理支队。

九、本次采购公告在许昌市公安局官方网站（http://gaj.xuchang.gov.cn）上发布。公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

十、联系方式

采购人名称：许昌市公安局

地址：许昌市许由西路166号

联系人：尚先生          联系电话：16696868889

第二部分　项目需求及其它要求

一、项目概况

在我局路面执法执勤查处过程中，将涉及酒后驾驶违法行为所采集的酒精测试数据实时上传至全国公安交通管理综合应用平台内的队伍管理系统，以保证在执法过程中公平公正，有效提高执法质量。

二、采购需求

15台呼气式酒精测试仪，实现与全国交通管理综合应用平台内的队伍管理系统对接。提供三年的软硬件质保更新、系统维护、设备终端的网络服务。

酒精测试仪相关参数

（1）、酒精传感器：仪器采用两个大尺寸燃料电池酒精传感器，分别用于主动模式及快速排查模式，酒精传感器内部关键的酒精敏感铂金膜片元件直径不小于19mm；

（2）、测试模式：主动模式用于取证测量，快速排查模式用于快速筛查酒驾嫌疑人；两种测量模式分别采用各自的气泵及酒精传感器，两个气泵之间及两个酒精传感器之间结构上均相互独立，工作时互不干扰；

（3）、测量数据关联性：为保证筛查的数据可以和取证的数据有很好的关联性，连续快速排查最快可以在1秒钟内完成测量，快速找出酒驾嫌疑人再用主动模式进行测试取证，保证测量数据的关联性；

（4）、指纹功能：仪器带有指纹识别功能，可实现与警号绑定，交警可以通过输入指纹方式来进行开机管理及身份识别，从而省去开机时输入需要输入警号的麻烦；指纹模块位于仪器正面按键附近，便于警员操作；

（5）、摄像头：双摄像头，主机正面的摄像头在主动模式进行取证测试时，摄像头正对被测人脸部，在吹气完成瞬间自动拍摄被测人的头像照片并能保存及打印，照片上要能清晰显示被测人面部特征及吹气动作；设备背面摄像头可识别身份证、车牌等，并将识别的内容填入对应的框内；

（6）、打印：打印机与酒精测试仪主机一体，打印机安装在酒精测试仪的外壳内，不用另外配置单独的打印机。

（7）、开机时间：在关机断电状态，从开始按下开机按键到进入开机登录界面的总时间不超过38秒。

（8）、吹嘴类型：排查模式时不用任何吹嘴，主动测量时吹嘴防倒吸功能（单向阀结构），整个吹嘴为一体结构，使用时不可以临时组装，以防止吹嘴部件遗留在酒精测试仪上重复使用，保证使用安全。

（9）、吹嘴卫生要求：吹嘴要符合国标及相关卫生标准，材质须通过相关检测中心按GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》的检测（提供检测报告复印件加盖厂家公章）。

（10）、语音播报：为使用方便、更好地体现人性化，须分别在检测事前、事中、事后伴随“请吹气”等语音提示。测量完成时有语音播报测量结果，例如没有饮酒时会报“谢谢配合”，有饮酒时会报“对不起，您已饮酒”等。

（11）、供电：使用大容量7.4V,3500mAh以上容量的锂电池工作，只有使用螺丝刀才能打开机壳更换电池，防止有人在执法现场通过硬币及指夹打开电池后盖中止测量及数据上传。

（12）、气体排放方式：

主动模式：当手持仪器正对被测人时，主动模式时吹嘴排出的气体朝仪器底壳下面的出口排放，吹出的气体只能朝向被测人自己。当操作者位于酒精仪的侧面时，吹出气体不能正对操作人员以保护操作人员的健康。

排查模式：仪器底壳上要有排气口，便于从进气口抽取的气体能排出到仪器外面，防止排放在仪器内部腐蚀仪器部件。

（13）、产品须具有符合GB/T21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》标准的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

（14）、无线传输：测量结果支持通过4G实时远程无线传输 ，保证数据能够对接甲方单位在用的酒驾管理平台。

（15）、为保护被测人及执勤民警的安全预防疾病传播，所投产品须配备可以现场使用的紫外线消毒的设备，可在酒驾现场使用，插入酒精检测仪后自动启动并完成消毒过程。设备尺寸不超过20CM*20CM*20CM，以方便携带，配备数量：按照呼气酒精测试仪数量的5%配备(提供第三方检测机构出具的紫外线强度的检测报告)。

注：所有参数必须满足，投标人在投标书中必须用图片或文字对参数逐条提供证据，解释说明对于本条的符合程度。逐条证据材料必须在标书中单独列明并解释说明，不得虚假响应。

三、服务要求

1.中标方应在合同签订后15日内交付（如因不可抗力造成交付延迟，则交付日期相应顺延），不能如期交付，视中标方为无能力履约，采购方有权解除合同，并追究相关责任。如期交付的，由中标方提出初验申请，初验合格后支付合同金额的90%，运行满两年且售后服务达标的，由中标方提出终验申请，终验合格后支付合同金额的10%。

2.验收标准：

（1）双方对照合同和谈判文件及响应文件共同验收，主要查看技术参数是否一致，功能指标是否符合要求，如果产品出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，甲方保留要求更换和索赔的权利。

（2）在货物交付前，成交人须对提供产品进行计量检定校准，并取得有效的资质报告。

3.成交人提供3年免费质保和售后服务。在质保期内非人为损坏免费维修，若设备出现故障，在接到报修通知后，24小时内到达设备所在地维修并排除故障，8小时内不能排除故障的，24小时内必须提供备用品；在质保期内，同一设备因同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交人必须予以更换同品牌、同型号设备；质保期内，成交人每半年安排一次技术人员到支队进行设备维护、校准。

4. 成交供应商负责向采购方提供现场技术培训，确保使用人员能正常操作设备的各项功能。 (1)培训地点:采购人指定地点 (2)要求中标人免费负责提供有关设备功能、安装、操作、维护等培训;安装调试完成并交付使用后一星期内由成交人提供的技术培训和提供书面培训资料。 (3)技术人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设故障。

四、其它要求

1.投标人应实质响应招标文件项目需求。

2.投标人应就该项目完整投标。

3.付款方式：银行转账。验收合格后支付合同金额的90%，满两年且售后服务达标的支付合同金额的10%。

4.采购预算：15.75万元，超出者为无效投标。

第三部分　投标人须知

A  说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的服务。

1.2本招标文件的最终解释权归许昌市公安局所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”“投标供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的许昌市公安局。

2.3“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3、投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B  投标文件的编写

4、投标文件的组成

4.1.投标文件一式三份（密封递交），其中正本一份，副本两份。

4.2.文件内容

4.2.1投标单位资质要求的证明材料；

4.2.2投标单位投标函（附件1）、法定代表人身份证明书（附件2）、法人授权书（附件3）；

4.2.3投标报价一览表（附件4）；

4.2.4服务承诺书（附件5）；

4.2.5服务业绩（近三年已执行或正在执行的主要服务合同复印件）；

说明：以上资料均须加盖单位公章。

5、近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

5.1被本项目所在地行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

5.2处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

5.3进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

5.4根据公司投标人管理要求，被禁止参与投标活动且处于有效期内的。

5.5其他禁止情形：中标后投标人不履行合同要求的，招标方有权终止与中标人的合作。

6、成交价格

成交价格为完成本项目的全部费用。

7、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

8、投标文件的签署及规定

8.1 在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。

8.2投标文件正本和副本须打印并由正式授权的投标人代表在规定签章处签字并加盖公章。

8.3投标人应将投标文件装订成册（A4幅面）。

8.4按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

C 谈判和评标

9、谈判小组

招标人将根据招标采购项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人代表和评审专家组成。谈判小组对投标文件进行审查、质疑澄清、评估和比较。

10、投标文件的澄清

10.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。

10.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

10.3 投标单位的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

11、成交原则

能够满足招标文件要求，价格合理。

12、成交通知

谈判成功，由许昌市公安局签发成交通知书。

13、签定合同

14.1 成交人接到成交通知书后，按指定地点与采购人签订合同。

14.2 成交通知书、招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

附件1：

投 标 函

致  许昌市公安局  ：

根据贵方为 “呼吸式酒精测试仪采购” 项目的招标公告（项目编号：XCGAJG-202303），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 二 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期：       年     月    日

附件2：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：         年          月           日

经 营 期限：      年   月   日 至     年   月   日

姓    名：       性别：      年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（公章）

日期：     年   月   日

附件3：

法人代表授权书

我       （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的         （姓名）为我的代理人，身份证号码                        ，代理人参加 “呼吸式酒精测试仪采购” 项目的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

特此委托。

代理人：                性别：                   年龄：

单位：                                           职务：

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

附件4：

报价一览表

投标人名称：

项目编号： XCGAJG-202302

报价单位：  人民币 元

| 项目名称 | 投标人报价 |
| --- | --- |
| 呼吸式酒精测试仪 | 15台共计（元） |
| 备 注 |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

附件5：

## 承  诺  书

致：许昌市公安局

我单位                  (名称)在贵单位组织的 呼吸式酒精测试仪采购 招标活动中，承诺如下：

1、我单位将按照投标文件、招标文件的要求，保证能够及时、完整的提供招标采购的相应服务。否则招标人有权取消我单位的投标资格、中标资格。

2、如果我单位中标，我方保证不进行分包和转包。

3、我单位在投标文件中提交的资格文件材料均是真实的、准确的、有效的。否则，招标人有权取消我公司的投标、中标资格并追究相关责任。

投    标    人：                   （单位公章）

法 定 代 表 人：                     （签字）

日          期：      年     月     日

# Text boxes

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件